附件

2024年度水利工程乙级质量检测单位“双随机 一公开”抽查结果表（第二批）

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿勒泰地区鑫河工程检测有限公司 | 1.编号20240004《砂砾石填筑检测报告》检测项目信息栏缺设计指标，记录不完整；  2.编号20240004《卵石检测报告》中超逊径含量用筛未标注是原状筛还是超逊径筛；  3.编号20240004《普通硅酸盐水泥检测报告》原始中标准粘稠度用水量记录数据不全。 | 1.限期整改，期限一个月；  2.整改不到位或逾期未整改的，记入水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》中2.12.6-38 检验检测体系文件包含检验检测报告的固定格式。报告应当客观真实、方法有效、数据完整、信息齐全、结论明确、表述清晰、使用法定计量单位并符合检验检测方法的规定；  2.不符合SL677-2014《水工混凝土施工规范》5.3.6第3条要求；  3.不符合DB/T《水泥标准稠度用水量 凝结时间 安定性检验方法》10.3.3要求。 |
| 2 | 新疆德广众合质检技术服务有限公司 | 1.环保型水泥细度负压筛析仪未按GB/T1345-2005中“筛析仪负压可调范围4000～6000Pa”进行校准点的选择进行校准工作；  2.DG2024WTA023010检测报告表观密度未注明是否去皮，抗拉强度、延伸率报出值未报中值，原始记录中抗拉强度未描述拉伸速率，不符合GB/T 6343-2009、GB/T6344-2008标准要求；  3.DG2024WTA023002检测报告不规范，记录不完整。 | 1.限期整改，期限一个月；  2.整改不到位或逾期未整改的，记入水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》中第十一条（二）中校准的要求；  2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》中第十一条（二）中校准的要求；  3.不符合《水利工程质量检测技术规程》SL734-2016附录D水利工程质量检测报告的基本要求D.0.1.10。 |
| 3 | 新疆宏滙建筑建材检测有限公司 | 1.粗骨料物理性能检验报告20230003512检测报告不规范，未用水利规范出具检测报告；  2.混凝土抗渗性能检测报告20230003522检测报告不规范，质量指标不符合要求。 | 1.限期整改，期限一个月；  2.整改不到位或逾期未整改的，记入水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.不符合SL677-2014《水工混凝土试验规程》 11.2.8.6拌和楼砂石骨料按表5.3.5、表5.3.6-1和表5.3.6-2列项目，应每月进行1次检验要求；  2.不符合SL/T 352-2020《水工混凝土试验规程》中5.22.4条若至规定水压力，表面渗水的试件不超过两个，则混凝土的抗渗等级大于设计抗渗等级。 |
| 4 | 新疆永诚信工程检测有限公司 | 1.电子天平YP50001（管理编号YCXSB019）,设备准确度等级Ⅲ级，质量指标不符合要求；  2.微机控制电液伺服液压万能试验机WAW-300D（YCXSB001-1）所出具的校准证书缺少第三方认证标识；  3.现场原位密度（环刀法）检测报告XCY2024XGZYS-YS001检测报告中最大干密度值和最优含水率值在报告中未做击实试验;  4.YCX2024YDSGC-K001检测报告中涂塑钢管规格型号书写错误、涂料涂层厚度检测未注明涂层材料。 | 1.限期整改，期限一个月；  2.整改不到位或逾期未整改的，记入水利建设市场监管平台不良行为记录 | 1.不符合SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》中1总则1.0.5应按照需称量的物料质量、规定的分度值选择合适的天平或秤，分析天平的准确度等级不应低于Ⅰ级，天平的准确度等级不应低于Ⅱ级，秤的准确度等级不应低于Ⅲ级；  2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》中第十一条（一）中应当配备符合开展检验检测（包括抽样、样品制备、数据处理与分析等）工作要求的设备和设施的要求；  3.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》中第十二条（六）中检验检测机构出具的检验检测报告应当客观真实、信息齐全、数据完整的要求；  4.不符合CJ/T120-2016《给水涂塑复合钢管》标准要求。 |
| 5 | 昌吉市天筑检测有限责任公司 | 1.技术负责人不在检查现场，5名检测人员不在检查现场；  2.YP50001型电子天平（编号：202300）未贴确认后仪器设备状态标识。 | 1.限期整改，期限一个月；  2.整改期限内不得承接新的检测业务；  3.逾期未完成整改注销资质。 | 1.不符合《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》；  2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》中2.11设备设施2.11.2检定、校准和核查23）计量确认、标识、溯源。 |
| 6 | 新疆慧泽工程质量检测有限公司 | 1.岩土工程类缺少仪器：细粒土变水头仪器、渗透临界坡降变形仪、单桩承载力使用的静荷载测试仪、岩石弹性模量测定仪；  2.混凝土工程类缺少仪器：量水器；  3.8名检测人员不在现场。 | 1.限期整改，期限一个月；  2.整改期限内不得承接新的检测业务；  3.逾期未完成整改注销资质。 | 1.不符合《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（四）项；  2.不符合《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条第（四）项；  3.不符合《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》。 |