
2025年水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果汇总表
	行政检查通知书编号
	抽查单位
名称
	资质类别
	检查发现问题
	问题依据
	备注

	XJSLJC001
	新疆新中盛工程检测有限公司
	岩土工程类
混凝土工程类
	1.资质认定证书附表缺岩体弹性模量和岩体变形模量；
2.化分室药品柜使用资料柜；
3.报告编号ZS2025-110“钢筋力学（焊接）检测报告”中检测依据为GB/T 1499.2-2024，标准代号不正确；
4.报告编号XZS2025-063”混凝土粗骨料检测报告原始记录”信息栏缺环境条件。
	1.不符合《水利工程质量检测管理规定》第二十二条；
2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.10.2-20条
3.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-40条
4.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-39条
	

	XJSLJC002
	阿克苏泰鑫水利工程质量检测有限公司
	岩土工程类
混凝土工程类
	1.报告编号TX2025-004TH-0001”短纤针刺非织造土公布”检测结论不正确，原始记录中缺采用检测方法；
2.报告编号TX2025-06D-0001 “粗粒土颗粒分析检测报告”中委托项目参数名称不正确；
3.报告编号TX2025-021S-0001“高抗硫酸盐硅酸盐水泥检测报告”的设备缺少凝结时间测定仪；原始记录凝结时间记录不准确；
4.高温室数显鼓风恒温干燥箱（TJYQ028）缺唯一性标识（无仪器设备管理卡）；
5.养护间温湿度控制器湿度与养护间湿度不一致；
6.水泥抗压夹具缺检定/校准证书。
	1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.10.2-38条
2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.10.2-38条
3.不符合《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011中8.5规定。
4.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.11.2-23条
5.不符合《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020中5.5.2-2的要求。
6.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.11.2-23条
	

	XJSLJC003
	阿克苏盛泰源检测有限公司
	岩土工程类
混凝土工程类
	1.报告编号2025STY-003-HG001“轻物质含量”原始记录缺唯一性标识、检测日期；
2.化分室环境条件不符合规范要求；
3. 编号2024STY-218-2BSN002“水泥检测报告”中水泥检测原始记录标准稠度用水量计算结果错误；
4.报告编号2024STY-218-2BSN002“水泥检测报告”中水泥检测原始记录仪器设备填写与实际试验不符。
5报告编号2025STY-028-TG002“击实检测报告”信息栏无仪器设备缺少结论用语。
	1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-40条
2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.10.2-19条
3.不符合《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011中7.3的规定。
4.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-38条
5.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.7-41条
	

	XJSLJC004
	新疆卓锐工程质量检测有限公司
	岩土工程类
混凝土工程类
	1.质量手册中引用作废标准《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017），未进行修订。
2.资质证书附表中有作废标准（《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010)
3.混凝土拌合间为间接通道口，无温湿度控制，不能满足外加剂试验要求。
4.报告编号XJZR2025-085-TGM001“土工合成材料检测报告”信息栏中缺主要仪器设备，缺少检测依据；
5.报告编号XJZR2025-055-1BWJJ001“混凝土外加剂检测报告”中凝结时间之差未按GB 8076-2008中6.5.5修约，表格信息栏缺少仪器设备；原始记录有涂改痕迹，未填写检测环境；
6.报告编号缺唯一性标识。
	1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.1条；
2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.4-35条；
3.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.10.2-18条；
4.不符合《水利工程质量检测技术规程》SL 734附录D要求，
不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-40条；
5.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-39条；
 6.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-39条；
	

	XJSLJC005
	新疆远测工程技术有限公司
	岩土工程类
混凝土工程类
	1.所有质量计划表必须要经过编制及批准人的亲笔签名或等效标识。
2.原始记录写的过于简单，溯源性不足（编号：BCX-HHSK01-2025A001）。
3.化学室未安装双人双锁防盗门。
	1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.1（26）
2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.6（39）
3.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.10.2（18）
	

	XJSLJC006
	昌吉回族自治州天力建设工程质量检测中心(有限公司)
	岩土工程类
混凝土工程类
	1.技术负责人能力确认表缺少水利行业要求信息。
2.缺粗粒土直剪仪设备及相应检测能力。
3.现有设备无法开展细粒土变水头试验。
4.校准结果计量确认记录缺少设备所采用标准要求，未能正确进行计量确认。
5.委托单必须要经过委托人或委托代理人的亲笔签名或等效标识。
6.检测报告中主要仪器使用未填写（如编号：2025SSN00012），且原始记录可溯源性不完善。
7.多数检测报告未盖骑缝章。
8.检测报告中检验及判定依据均未采用水利行业标准（编号：2025SHS00001）。
9.检测报告中检验项目8，质量指标判定无出处（编号：2025STGB0007）。
10.检测报告中检验依据GB/T 228.1-2021缺失（编号：2025SGJ00073）。
	1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.9.2（13）
2.不满足水利部公告2023年第18号文
3.不满足水利部公告2023年第18号文
4.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.11.2（24）
5.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.1（26）
6.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.6（38、39）
7.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.6（40）
8.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.4（33）
9.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.6（38）
10.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.4
	

	XJSLJC007
	新疆同洲工程试验检测有限责任公司
	岩土工程类
混凝土工程类

量测类

金属结构类

机械电气类
	1.检测报告中检测依据不明确（如编号：TZ2025-0164）。
2.检测报告中未按规范进行试验，且检测结论描述不规范（如编号：TZ2025-1662）。
3.检测报告中主要仪器使用填写不完善（如编号：TZ2025-0027），且原始记录可溯源性不完善。
4.检测报告对产品描述过于简单，且原始记录未对产品进行描述（编号：TZ2025CXJG-JJ001），溯源性不足。
5.化学试剂柜不符合安全要求。
	1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.4（33）
2.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.6（38）
3.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.6（38、39）
4.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.12.6（38、39）
5.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》一般程序审查（告知承诺核查）表中2.10.2（20）
	

	XJSLJC009
	和田鸿运工程质检有限公司
	岩土工程类

混凝土工程类
	水利工程质量检测单位资质等级证书过期，于2025年7月25日重新申报。
	
	

	XJSLJC011
	和田鼎晟工程试验检测有限公司
	岩土工程类

混凝土工程类

量测类
	1.查20240705-XD-01  砂砾土检测报告结论用语不正确。

2.2412011-JK03-03 抗压强度原始记录缺角度测量值。

查HTDS2025-241201Ⅱ-GJ02-05钢筋报告，原始记录中缺少直径实测值。

查细骨料原始记录HTDS2025-241008 Ⅰ-S03-01，有杠改但未签字。

查HTDS-19-2电脑全自动水泥抗折抗压试验机校准证书中缺少抗压夹具的尺寸、硬度参数校准值。
	1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-38

2.不符合《水工混凝土试验规程》SL/T 3525.2.2条规定

3.不符合《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021中第七条规定。

4.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.1-28）e)条款
5.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.11.2-24条款
	

	XJSLJC012
	新疆天宇工程检测有限公司
	岩土工程类

混凝土工程类
	1.抽查混凝土抗压强度报告BG-2025-WT-02119报告中缺主要仪器设备。

2.抽查粗骨料检测报告BG-2025-WT-00568原始记录中超逊径试验未明确试验用筛（超逊径筛或原状筛）；

3.抽查热轧带肋钢筋检测报告BG-2025-WT-02917原始记录中直径实测值测点不符合规范要求；

4.抽查细骨料检测报告BG-2025-WT-03407报告中存在重复参数（表观密度，饱和面干表观密度）。
	1.不符合《水利工程质量检测技术规程》SL 734-2016中附录D要求；

2.不符合《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020中3.30条规定；

3.不符合《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021中第七条规定。

4.不符合《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020中3.3条规定。


	

	XJSLJC013
	巴州建设工程质量检测有限公司 
	岩土工程类

混凝土工程类
	1.抽查土工颗分检测报告中缺颗粒大小分布曲线；

2.抽查混凝土用细骨料检测报告BJ2025XJES0376报告中筛孔尺寸描述不准确；

3.抽查水泥检测报告BJ2025XJGZ0515报告的原始记录中缺细度试验、标准稠度用水量、胶砂流动度等主要设备；

4.直读式精密混凝土含气量测定仪校准证书无认证章，缺少法律效力.
	1.不符合《土工试验规程》GB/T 50123-2019中第8.2.4条款；

2.不符合《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020中3.1.2条款；

3.不符合不符合《水利工程质量检测技术规程》SL 734-2016中附录D要求；

4.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.11.2-23条款。
	

	XJSLJC014
	新疆方科建设工程质量检测有限责任公司 
	岩土工程类

混凝土工程类

金属结构
	1.抽查压实度试验检测报告编号BG202529003中取样地点描述不准确；

2. 查混凝土外加剂检测报告BG20250606030中未检测凝结时间之差（终凝）；
3.抽查管理编号：FS0103直读式混凝土含气量测定仪校准证书结果确认不正确；
4.抽查混凝土拌合物检测报告MN-BG-2024-00092中缺渗透系数检测方法标准；
5.查档案管理制度中缺场所、环境要求及档案保存时限。
	1.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.1-28)e)条款；

2.不符合GB 8076-2008表1中引气剂(AE)的性能指标；
3.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.11.2-24条款；

4.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-39条款；

5.不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.7-43条款；


	

	XJSLJC016
	和田亨通工程质监有限责任公司
	岩土工程类

混凝土工程类
	
	检验检测机构资质认定（计量认证）证书过期（有效期2025年01月）
	

	XJSLJC017
	伊犁鸿景工程检测有限公司
	岩土工程类

混凝土工程类、金属结构类
	报告编号 BG2506-0570010"短纤针刺非织造土工布"检测结论描述不准确，原始记录中检测参数与报告不一致，伸长率无法溯源

报告编号 BG2503-0490009 "水泥检测报告和原始记录"中主要使用仪器不全；报告编号 BG2025-006KY0242 "砂浆抗压强度试验检测报告"中设备缺少万能角度尺和塞尺；原始记录中缺少万能角度尺和塞尺，对砂浆试块未进行平整度和尺寸测量；

原始记录委托单号 WT2504-0060014 缺唯一性标识，表观密度未记录第一次和第二次水的温度，无法体现试验结果是否有效；

4．岩土工程类土中粗粒土相对密度所配置的表面振实仪试样筒的尺寸与 GB/T50123-2019 中表61.2.1不一致；

5.水泥抗压夹具测试报告无认证标识，缺少法律效力。
	1．不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.10.2-38 条、2.10.2-39条；

2．不符合《水利工程质量检测技术规程》SL 734-2016中附录D.0.1-10条；

3．不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.10.2-39条、2.10.2-40 条；

4．不符合《土工试验规程》GB/T50123-2019．中61.2.1-3条；5．不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.11.2-23 条


	

	XJSLJC018
	新疆众汇新源检测技术服务有限公司
	金属结构类
	1.铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测中铸锻表面缺陷参数缺标准SL/T 582、NB/T47013.4、NB/T47013.5，钢板表面缺陷参数缺标准SL/T 582、NB/T47013.4、NB/T47013.5，焊缝表面缺陷参数缺标准SL/T 582、NB/T47013.4、NB/T47013.5，表面清洁度参数缺标准GB/T8923.2、GB/T8923.3；

2.制造安装与在役质量检测中表面缺陷参数缺标准SL/T 582，温度参数缺标准SL/T 582；

3.启闭机与清污机检测中行程和压力参数缺标准SL/T 582；

4.管理编号ZHXY-003射线探伤仪缺设备唯一性标识；

5.报告编号ZHXY-JSJG-MJ（2020）-08检测报告中缺样品状态描述、检测项目、主要使用仪器设备、委托日期；
	1.不符合《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》规定的申请专业类别所需的全部参数、标准；

2.不符合《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》规定的申请专业类别所需的全部参数、标准；

3.不符合《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》规定的申请专业类别所需的全部参数、标准；

4.不符合《水利质量检测结果计量认证评审准则》SL 309-2013中5.4.5 b)条;

5.不符合《水利质量检测结果计量认证评审准则》SL 309-2013中5.8.2条和《水利工程质量检测技术规程》SL 734-2016中附录D.0.1 -10条;
	

	XJSLJC020
	新疆德广众合质检技术有限公司
	岩土工程类

混凝土工程类、金属结构类、量测类
	1. DG2025WTA048569钢筋力学性能、工艺性能检测原始记录中反向弯曲未体现试验过程；

2.报告编号DG2025WTA014016中检测依据为SL 235-2012，判定依据GB/T17642-2008，参数名称与检测依据不一致；检测结论不正确；

3.DG2025WTA026007混凝土外加剂原始记录中检测依据错误，配合比计算未按GB8076中6.2进行计算，未体现坍落度检测数据；
	1. 不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-39条；

2. 不符合《检验检测机构资质认定评审准则》2.12.6-38条；

3不符合《混凝土外加剂》GB8076-2008中6.2条、6.5.1.1条
	

	XJSLJC021
	喀什永晟试验检测有限公司
	机械电气类
	
	自取证以来，尚未承接检测业务。
	

	XJSLJC022
	喀什锦源水利水电工程有限责任公司
	量测类、机械电气类
	
	自取证以来，尚未承接检测业务。
	

	XJSLJC023
	克州弘鑫工程检测有限公司
	岩土工程类

混凝土工程类、金属结构类、量测类、机械电气类
	1.高性能减水剂、引气剂报告未标注检测掺量。原始记录中凝结时间缺少过程曲线，存在涂改现象。

2.涂塑钢管焊缝内部缺陷采用作废标准GB/T11345-2013,判定标准使用错误，未附探伤示意图。

3.闭孔板表观密度使用的电子天平未做校准确认。

4.检测报告缺少主要仪器设备及编号。
	1.《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.24) 条、第2.12.6.38）条、第2.12.6.39）条、《水利工程质量检测管理规定》第十五条、第十九条。
	




